附件2:

采购项目需求

一、项目需求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购项目需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫分析仪 | 1台 | ▲1、能全自动完成CLIA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验； ▲2、采用气动置换加样原理，具备2个加样通道，加样量为100ul时，CV≤1%,准确度≤2.5%； 3、使用一次性加样针或TIP头，避免交叉污染； ▲4、有6个振荡孵育模块，每个孵育模块有独立振荡功能，每批次最多能够同时孵育6块微板，拼板可同时运行多个检测项目，并且每个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温~60℃,温度准确度≤±0.5℃(37℃)； 5、具有液面探测和凝块检测报警功能； ▲6、内置1台独立洗板机，有16通道挂式洗板头，全开放自定义程序，洗板方式、两点间距、洗液量、洗板次数、吸液高度、喷液高度、浸泡时间、最后吸液时间等多参数均可调，清洗残留液量≤2ul/孔； 7、配备全中文操作软件，能和实验室管理系统连接，实现双向通讯； ▲8、能全自动完成双扩增法原理检测呼吸道多重病原体RNA、手足口病病原体RNA多联检试剂中的多生物素信号放大过程，自动进行结果判读； 9、能进行以下五个项目的检测：①肠道病毒通用型、肠道病毒71型、柯萨奇病毒A组16型核酸，②三项呼吸道病毒核酸(呼吸道合胞病毒、人副流感病毒、腺病毒),③甲/乙型流感病毒核酸(双扩增法),④肺炎支原体/肺炎衣原体核酸(双扩增法),⑤七项呼吸道病原体核酸(双扩增法)。 |  |

二、质保期

质保期2年，特殊另有标注除外。